## Sheet4
序号 | 第一级分类 | 第二级分类 | 隐患描述 | 整改建议
1 | 责任体系 | / | 未任命安全主任/安全员/房间负责人 | 实验室应任命安全主任/安全员/房间负责人
2 | 责任体系 | / | 无安全自查记录 | 实验室应开展实验安全自查并保存检查记录,形成闭环
3 | 责任体系 | / | 安全自查记录不全 | 实验室应完善安全检查记录
4 | 责任体系 | / | 未建立健全实验室安全工作责任体系，未有效落实各级各岗位人员安全责任 | 应有部门实验室安全管理文件或会议纪要、通知或制度等明确其内容
5 | 规章制度 | / | 未建立实验室安全工作档案 | 实验室应建立实验室安全工作档案,档案内容应包含:实验室安全规章制度、应急预案、危险源清单和风险管控、安全培训记录等
6 | 规章制度 | / | 实验室安全工作档案不完善 | 实验室应完善实验室安全工作记录档案
7 | 培训与演练 | / | 无内部安全培训记录 | 实验室应定期组织安全培训并做好记录
8 | 培训与演练 | / | 内部安全培训记录不全 | 实验室应完善安全培训记录
9 | 培训与演练 | / | 无应急演练记录 | 实验室应定期开展应急演练并记录
10 | 培训与演练 | / | 应急演练记录不全 | 实验室应完善演练记录,包括脚本演练照片、演练记录
11 | 培训与演练 | / | 开展危险实验前,未经过培训,或培训档案未留存 | 实验室应针对实验项目开展安全培训,且记录留存至实验室安全档案盒内
12 | 场所与标识 | 设计与布局 | 场所布局不合理 | 有毒有害实验区与学习区应明确分开,合理布局。
13 | 场所与标识 | 设计与布局 | 实验室门上无观察窗,外开门阻挡逃生路径 | 实验室门上应有观察窗,外开门不阻挡逃生路径
14 | 场所与标识 | 设计与布局 | 2米以上的高处作业平台未设置防坠落保护措施 | 2米以上的高处作业平台应设置防坠落护栏(≥1200mm)和踢脚板(≥200mm)
15 | 场所与标识 | 场所环境 | 实验室物品摆放过于杂乱 | 实验室物品应摆放整齐,及时整理整顿清扫清洁
16 | 场所与标识 | 场所环境 | 消防通道/设备设施被占用或堵塞 | 消防通道/设施不应被占用或堵塞
17 | 场所与标识 | 场所环境 | 噪声过高，实验室噪声一般不高于55分贝（机械设备不高于70分贝） | 实验室噪声一般不应高于55分贝(机械设备不高于70分贝)
18 | 场所与标识 | 场所环境 | 实验室天花漏水/损坏 | 实验室墙面地板和天花应整洁完好
19 | 场所与标识 | 场所环境 | 实验室通道堆放物品或湿滑,存在有导致滑倒、跌倒、绊倒的风险存在 | 实验室通道应保持畅通,不堆放物品,不应湿滑
20 | 场所与标识 | 场所环境 | 物品堆放离消防喷淋头过近 | 堆放物品的应与消防喷淋头的水平距离至少为0.3m,垂直距离至少为0.45m.
21 | 场所与标识 | 空间与设备标识 | 未张贴Placard | 实验室应将实验室安全信息告知牌Placard张贴在门口位置
22 | 场所与标识 | 空间与设备标识 | Placard信息未更新 | 实验室应及时更新placard信息
23 | 场所与标识 | 空间与设备标识 | 危险场所或设备部分未张贴相关安全标识 | 危险场所或设备应张贴安全警示标识
24 | 场所与标识 | 空间与设备标识 | 安全出口标识或疏散标识缺失或状态异常或信息不准确 | 补充安全标识，并确保其状态良好，信息正确
25 | 场所与标识 | 空间与设备标识 | 可能被误认为紧急安全出口的门没有被标示为「非紧急出口」 | 可能被误认为安全出口的普通房门上应装贴「非紧急出口」标识
26 | 场所与标识 | 空间与设备标识 | 开展有危险性的过夜实验时无过夜实验警告标识 | 开展有危险性的过夜实验时应张贴过夜实验警告标识
27 | 场所与标识 | 空间与设备标识 | 无气体管道截流控制阀门标识 | 气体管道截流控制阀门应进行标识
28 | 场所与标识 | 空间与设备标识 | 无高温、高压、高电、特种设备的安全性设备危害标志,维护检验标志 | 高温、高压、高电压等设备应张贴安全警示标志
29 | 场所与标识 | 空间与设备标识 | 涉及射线装置和放射性同位素的场所或设备上无辐射安全标识 | 涉及射线装置和放射性同位素的场所或设备上应设置辐射安全标识
30 | 场所与标识 | 空间与设备标识 | 低温冰箱无低温标识 | 低温冰箱应设置低温警示标识
31 | 场所与标识 | 空间与设备标识 | 液氮罐无“低温”标识和“操作时必须佩戴防冻手套和防护面屏”标识 | 液氮罐区域应设置“低温”标识和“操作时必须佩戴防冻手套和防护面屏”标识
32 | 场所与标识 | 空间与设备标识 | 危险废物的收集容器或存放位置未标识危险废物的类型 | 危险废物的收集容器或存放位置应设置危险废物的警示标识
33 | 场所与标识 | 空间与设备标识 | 实验室微波炉没标有“只供实验使用”标识 | 实验室的微波炉应设置“仅供实验使用”标识
34 | 安全设备设施 | 消防类 | 消防手报按钮破损 | 消防手动报警按钮应完好有效
35 | 安全设备设施 | 消防类 | 消防声光报警器失效 | 消防声光报警器应完好有效
36 | 安全设备设施 | 消防类 | 无灭火设备 | 实验室应配备消防灭火设备设施
37 | 安全设备设施 | 消防类 | 灭火设备的选型不正确 | 实验室应根据实际情况配备适用的消防灭火器材
38 | 安全设备设施 | 消防类 | 灭火器失效(过期、压力指针在红色区域、重量减轻过多等) | 灭火器应完好有效
39 | 安全设备设施 | 消防类 | 应急照明灯缺失或失效 | 应急照明灯应完好有效
40 | 安全设备设施 | 消防类 | 灭火器、消防栓检查记录缺失 | 灭火器消防栓应定期检查并记录
41 | 安全设备设施 | 消防类 | 房间内或封闭区域内无法听到消防声光报警或消防广播 | 确保实验室房间内或封闭区域应能听到消防声光报警或消防广播
42 | 安全设备设施 | 消防类 | 在停电时,电子门禁系统未处于开启状态且无备用机械钥匙 | 在停电时,电子门禁系统应处于开启状态
43 | 安全设备设施 | 消防类 | 常闭式防火门开启 | 常闭式防火门应保持关闭
44 | 安全设备设施 | 消防类 | 烟感报警器缺失 | 实验室内应配备感烟或感温探测器,并连接到学校消防系统钟
45 | 安全设备设施 | 消防类 | 烟感报警器失效 | 实验室内配备的感烟或感温探测器应完好有效
46 | 安全设备设施 | 消防类 | 消防喷淋头缺失 | 实验室内应设置自动消防灭火系统,如消防喷淋系统
47 | 安全设备设施 | 消防类 | 消防喷淋头失效 | 实验室内设置的自动消防灭火系统应完好有效
48 | 安全设备设施 | 消防类 | 未设置消火栓 | 实验室应设置消火栓系统
49 | 安全设备设施 | 消防类 | 消火栓失效 | 实验室设置的消火栓系统应完好有效
50 | 安全设备设施 | 消防类 | 疏散门不足 | 除教学建筑内位于走道尽端的房间外,建筑面积大于75㎡以上的实验室,应设置两个出入口
51 | 安全设备设施 | 应急类 | 未配置急救箱 | 实验室应根据实际情况配置适用的急救箱
52 | 安全设备设施 | 应急类 | 急救箱用品检查记录缺失或不全 | 实验室应定期检查急救箱内药品保质期,数量,及时更换补给
53 | 安全设备设施 | 应急类 | 急救箱周围没有张贴急救箱信息公示牌或信息不全 | 实验室急救箱周围应设置急救箱信息公示牌,完善存放位置保管员急救员信息
54 | 安全设备设施 | 应急类 | 未配置应急冲洗装置(洗眼设备/应急喷淋) | 人员在操作过程中,人员的眼睛或身体可能被腐蚀性、有毒有害化学品污染的区域或其他可能会导致潜在危害的区域,都应安装应急喷淋和洗眼设备
55 | 安全设备设施 | 应急类 | 应急冲洗装置(洗眼设备/应急喷淋)安装位置不符合要求 | 应急喷淋和洗眼设备安装位置宜安装在作业人员10秒(15m)内能够到达的区域内,并与可能发生危险的区域在同一平面上,同时需考虑在前往设备的路线中避免障碍物的阻挡
56 | 安全设备设施 | 应急类 | 洗眼设备检查记录缺失 | 在“实验室安全综合管理平台”上申领“应急喷淋和洗眼设备冲水测试卡”“应急喷淋和洗眼设备冲水测试卡套”“洗眼器出水测量尺”，定期检查和记录
57 | 安全设备设施 | 应急类 | 应急喷淋检查记录缺失 | 在“实验室安全综合管理平台”上申领“应急喷淋和洗眼设备冲水测试卡”“应急喷淋和洗眼设备冲水测试卡套”，定期检查和记录
58 | 安全设备设施 | 应急类 | 洗眼设备状态异常(不出水、水量不够、水压不稳定、水质浑浊等) | 及时维修
59 | 安全设备设施 | 应急类 | 应急喷淋状态异常(不出水、水量不够、水压不稳定、水质浑浊等) | 及时维修
60 | 安全设备设施 | 应急类 | 洗眼器盆中放在杂物 | 洗眼器盆中应保持整洁
61 | 安全设备设施 | 应急类 | 应急喷淋周围堆放障碍物,影响使用 | 距离应急喷淋中心位置410mm范围内不应有其他障碍物
62 | 安全设备设施 | 应急类 | 洗眼器喷头周围堆放杂物 | 距离洗眼设备153mm范围内不应有其他障碍物
63 | 安全设备设施 | 应急类 | 未设置相应(化学/生物)泄漏应急包 | 在涉化学或涉生物试剂的实验室应配置泄漏应急包
64 | 安全设备设施 | 应急类 | 涉及放热反应的危险化工工艺生产装置未设置双重电源供电或控制系统未配置不间断电源 | 涉及放热反应的危险化工工艺生产装置应设置双重电源供电或控制系统应配置不间断电源
65 | 安全设备设施 | 应急类 | 锂电池存放场所未配置应急物资 | 锂电池存放或使用场所应配置应急水桶或沙桶隔热手套或长柄夹作为应急物资放置在存放点附近
66 | 安全设备设施 | 试剂柜 | EN标准的防火柜未接驳排风系统 | 符合EN标准的防火柜应接驳排风系统
67 | 安全设备设施 | 试剂柜 | FM的防火柜在未接驳通风系统的情况下,通风孔未堵塞 | 满足FM认证的防火柜在未接驳通风系统的情况下,通风孔应用加装阻火器并封堵
68 | 安全设备设施 | 试剂柜 | 酸碱柜未接驳排风 | 酸碱柜应接驳排风
69 | 安全设备设施 | 试剂柜 | 化学品柜腐蚀/大面积生锈 | 更换或维修
70 | 安全设备设施 | 试剂柜 | 化学品柜结构损坏/ 破损的迹象 | 更换或维修
71 | 安全设备设施 | 试剂柜 | 试剂柜中有电源插座或接线板 | 移除电源插座或接线板
72 | 安全设备设施 | 气瓶柜 | 气瓶柜未接驳排风(存放易燃或有毒气体时) | 气瓶柜应接驳排风
73 | 安全设备设施 | 气瓶柜 | 气瓶柜腐蚀/大面积生锈 | 更换或维修
74 | 安全设备设施 | 气瓶柜 | 气瓶柜结构损坏/ 破损的迹象 | 更换或维修
75 | 安全设备设施 | 手套箱 | 手套箱未定期检查,无记录或记录不全 | 手套箱应结构完整,可靠有效并定期检查气路管道和接驳位置,做好手套箱内含氧量和湿度记录
76 | 安全设备设施 | 通风柜 | 通风柜面风速不符合要求 | 通风柜面风速应满足0.3~0.6m/s
77 | 安全设备设施 | 通风柜 | 通风柜未和EV系统或报警灯联动 | 通风柜应能与实验室EV系统联动
78 | 安全设备设施 | 通风柜 | 通风柜附近有电扇、空调出风口等,存在扰流使污染物外溢风险 | 通风柜附近不应有电扇空调出风口等可能产生扰流导致污染物外溢的设施
79 | 安全设备设施 | 通风柜 | 通风柜面板涂鸦 | 通风柜视窗应保持洁净,不应涂画
80 | 安全设备设施 | 通风柜 | 通风柜的外侧气翼(airfoil) 和内部导流板(baffles)被遮挡 | 通风柜的外侧气翼(airfoil) 和内部导流板(baffles)应保持畅通,不应被遮挡
81 | 安全设备设施 | 通风柜 | 通风柜内长期存放大量试剂或危废等 | 通风柜内不应长期存放大量试剂或危废等
82 | 安全设备设施 | 通风柜 | 通风柜上插座长期接有电吹风等电器 | 通风柜上插座不应长期接有电吹风等电器
83 | 安全设备设施 | 通风柜 | 通风柜内存放无关杂物,可能影响气流组织 | 通风柜内应保持整洁,保持气流组织顺畅,不应存放无关杂物
84 | 安全设备设施 | 安全附件 | 涉及有毒 可燃气体的场所,未配有通风设施和相应的气体监测和报警装置,未张贴必要的安全警示标志。 | 涉及有毒、可燃气体的场所,应配有通风设施和相应的气体监测和报警装置,并张贴必要的安全警示标志。
85 | 安全设备设施 | 安全附件 | 压力容器的安全阀、安全表等安全附件超过检定有效期 | 压力容器的安全阀、安全表等安全附件应定期检定
86 | 安全设备设施 | 安全附件 | 防爆电器设备的防爆性失效 | 防爆电器设备应完好有效
87 | 安全设备设施 | 安全附件 | 运动机械无保护 | 设备运动机械应做好保护
88 | 安全设备设施 | 安全附件 | 在存有大量无毒窒息性压缩气体或液化气体(液氮 液氩)的较小密闭空间, 未安装氧含量监测报警装置 | 在存有大量无毒窒息性压缩气体或液化气体(液氮、液氩)的较小密闭空间,为防止气体大量泄漏或蒸发导致缺氧,须安装氧含量监测报警装置
89 | 基础安全 | 水 | 水槽、地漏及下水道不畅通,水龙头、上下水管破损 | 实验室的水槽、地漏及下水道应保持畅通,水龙头、上下水管等设施应完好有效
90 | 基础安全 | 水 | 连接管老化破损(特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处) | 及时更换或修复
91 | 基础安全 | 水 | 各楼层及实验室的各级水管总阀无明显的标识 | 张贴相关标识
92 | 基础安全 | 水 | 不用的水管水龙头未拆除、封闭 | 不用的水管水龙头应及时拆除或封闭
93 | 基础安全 | 电 | 实验室配电容量、插头插座与用电设备功率不匹配 | 实验室配电容量、插头插座与用电设备功率应相匹配
94 | 基础安全 | 电 | 私自改装用电设备 | 不私自改装用电设备
95 | 基础安全 | 电 | 电源插座面板脱落 | 电源插座面板应保存完好无脱落
96 | 基础安全 | 电 | 电气设备无配备空气开关或漏电保护器 | 电气设备应配备空气开关及漏电保护器
97 | 基础安全 | 电 | 私自乱拉、乱接电线、电缆 | 不得私自乱拉乱接电线电缆
98 | 基础安全 | 电 | 电缆绝缘老化或损坏 | 电缆绝缘层应完好无老化或损坏
99 | 基础安全 | 电 | 带电部位裸露 | 带电部位应绝缘良好,不应裸露
100 | 基础安全 | 电 | 线缆穿越通道无保护 | 线缆穿越通道时应固定良好,有妥善的保护措施,不应存在绊倒风险
101 | 基础安全 | 电 | 使用老国标接线板、插座 | 应使用符合新国标的接线板插座
102 | 基础安全 | 电 | 1200W以上的大功率仪器(包括空调等)使用接线板,无专用插座或墙壁固定插座 | 1200W以上的大功率仪器(包括空调等)不应使用接线板,应使用专用插座或墙壁固定插座
103 | 基础安全 | 电 | 电器不用时,未切断电源 | 电器不用时,应及时切断电源
104 | 基础安全 | 电 | 配电箱被阻挡或占用 | 配电箱不应被阻挡或占用
105 | 基础安全 | 电 | 配电箱的金属箱体未与箱内保护零线或保护地线可靠连接 | 配电箱的金属箱体与箱内保护零线或保护地线可靠连接
106 | 基础安全 | 电 | 电接线/插线板接近水源或化学品,有被溅撒风险 | 电线和插线板远离水源或化学品,无被溅撒风险
107 | 基础安全 | 电 | 不用的配电箱未拆除、封闭 | 不用的配电箱应及时拆除或封闭
108 | 基础安全 | 电 | 不用的插座未拆除、封闭 | 不用的插座应及时拆除或封闭
109 | 基础安全 | 电 | 不用的网线未拆除、封闭 | 不用的网线应及时拆除或封闭
110 | 基础安全 | 电 | 仪器设备未接地 | 仪器设备应正确接地
111 | 基础安全 | 电 | 对于不能断电的特殊仪器设备未设置二次供电措施 | 对于不能断电的特殊仪器设备应设置二次供电措施
112 | 基础安全 | 电 | 多个接线板串接供电 | 不得将多个接线板串接供电
113 | 基础安全 | 电 | 接线板直接置于地面 | 接线板不宜直接置于地面
114 | 基础安全 | 电 | 排风柜内使用插排 | 排风柜内不应使用插排
115 | 基础安全 | 电 | 电气线路穿越通道,线缆未固定,存在绊倒风险 | 线缆穿越通道时应固定良好，有妥善的保护措施
116 | 基础安全 | 电 | 水槽下面或者水管接口处附近的插座未安装防水罩 | 安装防水罩
117 | 基础安全 | 气 | 不用的气体管道未拆除或未封闭 | 不用的气体管道应及时拆除或封闭
118 | 基础安全 | 气 | 管道/阀门有破损,断裂,老化迹象,有磨损,泄漏迹象 | 管道和阀门应完好,无破损、断裂、老化、磨损和泄漏迹象
119 | 基础安全 | 气 | 管道所用驳接材料 驳接方法不当 | 管路应选择合适的接驳方式与材料
120 | 基础安全 | 气 | 气体管道敷设过长,松散,未适当固定 | 气体管路应良好固定,避免松脱
121 | 基础安全 | 气 | 气体管道无名称或无气体流向标识 | 气体管道应做好介质名称标识和气体流向标识
122 | 个体防护 | 手部防护 | 未配置合适的防护手套 | 根据实际情况，申请并佩戴合适的PPE
123 | 个体防护 | 手部防护 | 未正确佩戴防护手套 | 培训PPE的使用和佩戴要求，应正确佩戴
124 | 个体防护 | 头部防护 | 未配置合适的安全帽 | 根据实际情况，申请并佩戴合适的PPE
125 | 个体防护 | 头部防护 | 未正确佩戴安全帽 | 培训PPE的使用和佩戴要求，应正确佩戴
126 | 个体防护 | 眼/面部防护 | 未配置合适的防护眼镜 | 根据实际情况，申请并佩戴合适的安全眼镜
127 | 个体防护 | 眼/面部防护 | 未配置合适的防护面罩/屏 | 根据实际情况，申请并佩戴合适的防护面罩/屏
128 | 个体防护 | 眼/面部防护 | 在存在有化学品飞溅入眼风险的实验室佩戴隐形眼镜 | 在该类实验室不建议佩戴隐形眼镜，需申请带有度数的安全眼镜
129 | 个体防护 | 眼/面部防护 | 未正确佩戴防护眼镜/防护面罩/屏 | 培训PPE的使用和佩戴要求
130 | 个体防护 | 眼/面部防护 | 未合理维护存放护目镜/防护面屏 | 合理位置存放护目镜/防护面屏，定期更换，保证其效果
131 | 个体防护 | 呼吸防护 | 未配置合适的呼吸保护器 | 根据实际情况，申请并佩戴合适的PPE
132 | 个体防护 | 呼吸防护 | 未妥善存放呼吸防护器/配件 | 使用密封袋包装好呼吸保护器，放置非实验区域或难以被污染的区域进行保存。滤毒盒/滤棉开封后标注开封日期，用密封袋单独包装保存，应急场景时使用的滤毒盒不再重复使用。
133 | 个体防护 | 呼吸防护 | 使用呼吸防护器前未进行气密性测试 | 使用呼吸保护器前进行气密性测试
134 | 个体防护 | 呼吸防护 | 未正确佩戴呼吸保护器 | 加强培训，正确佩戴呼吸保护器
135 | 个体防护 | 足部防护 | 未配置合适的安全鞋 | 根据实际情况，申请并佩戴合适的PPE
136 | 个体防护 | 足部防护 | 未正确穿戴安全鞋 | 存在可能导致重物压脚或导致脚部受伤的区域应穿安全鞋
137 | 个体防护 | 躯干防护 | 未配置合适的实验服/防护服 | 根据实际情况，申请并佩戴合适的PPE
138 | 个体防护 | 躯干防护 | 未正确穿实验服/防护服 | 正确穿实验服/防护服
139 | 个体防护 | 耳部防护 | 未配置合适的耳部防护用品 | 根据实际情况，申请并佩戴合适的PPE
140 | 个体防护 | 耳部防护 | 未正确佩戴耳部防护用品 | 环境噪声暴露水平超85dBA，应有佩戴耳塞/耳罩等听力保护器
141 | 人员资质 | 特种作业人员 | 对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业(不含电力系统进网作业)的人员无相应等级的电工证 | 外部培训考核后持证上岗
142 | 人员资质 | 特种作业人员 | 运用焊接或者热切割方法对材料进行加工的作业人员无焊接与热切割证 | 外部培训考核后持证上岗
143 | 人员资质 | 特种作业人员 | 人员电工证过期 | 进行换证或复审
144 | 人员资质 | 特种作业人员 | 人员焊接与热切割证过期 | 进行换证或复审
145 | 人员资质 | 特种设备安全管理和作业人员 | 快开门压力容器作业人员未持R1证书 | 外部培训考核后持证上岗
146 | 人员资质 | 特种设备安全管理和作业人员 | 人员R1证书过期 | 进行换证或复审
147 | 人员资质 | 特种设备安全管理和作业人员 | 特种设备管理人员未持证上岗 | 外部培训考核后持证上岗
148 | 人员资质 | 特种设备安全管理和作业人员 | 人员A证过期 | 进行换证或复审
149 | 人员资质 | 特种设备安全管理和作业人员 | 工业锅炉作业人员未取得G1证 | 外部培训考核后持证上岗
150 | 人员资质 | 特种设备安全管理和作业人员 | 工业锅炉作业人员G1证书过期 | 进行换证或复审
151 | 人员资质 | 特种设备安全管理和作业人员 | 电站锅炉作业人员未取得G2证 | 外部培训考核后持证上岗
152 | 人员资质 | 特种设备安全管理和作业人员 | 电站锅炉作业人员G2证书过期 | 进行换证或复审
153 | 人员资质 | 特种设备安全管理和作业人员 | 涉及锅炉水处理的作业人员未取得G3证 | 外部培训考核后持证上岗
154 | 人员资质 | 特种设备安全管理和作业人员 | 涉及锅炉水处理的作业人员G3证书过期 | 进行换证或复审
155 | 人员资质 | 辐射人员 | 实验过程涉及III类射线装置外的辐射工作人员未通过“核技术利用辐射安全与防护考核” | 在国家核技术利用辐射安全与防护培训平台进行考核报名（科目：科研生产及其他）参加考试
156 | 人员资质 | 辐射人员 | 辐射工作人员职业健康体检结果不符合要求,仍继续留在辐射工作岗位的 | 调整工作岗位或休整后重新体检直到体检结果合格
157 | 人员资质 | 辐射人员 | 辐射工作人员未参加职业健康体检 | 参加职业健康体检
158 | 人员资质 | 安全准入类 | 实验室人员未通过实验室安全准入就在实验室开展活动 | 按照《科技大学（广州）实验室安全准入暂行办法》的准入要求，完成准入后进入实验室
159 | 人员资质 | 安全准入类 | 实验室安全准入表信息缺失/不全 | 补充安全准入记录
160 | 化学安全 | 化学品购买 | 未经实验室安全综合管理平台申请购买化学品 | 购买化学品前应在实验室安全综合管理平台进行申请,审批通过后方可购买化学品
161 | 化学安全 | 化学品购买 | 向资质不全的供应商采购管制类化学品、精麻类药品 | 应向有资质的供应商采购管制类化学品精麻类药品
162 | 化学安全 | 化学品购买 | 未在规定时间内备案采购的管制类化学品、精麻类药品 | 购买管制类化学品精麻类药品前,应在规定时间内,办理审批备案手续
163 | 化学安全 | 化学品使用 | 管制类化学品台账记录不全 | 管制类化学品须使用专用模板登记记录,同时使用时扫瓶身二维码登记使用情况,做纸质和电子台账
164 | 化学安全 | 化学品使用 | 可能产生有毒有害气体而导致个人曝露,或产生可燃 可爆炸气体或蒸气而导致积聚的实验,未在通风柜内进行 | 任何可能产生有毒有害气体而导致个人曝露,或产生可燃可爆炸气体或蒸气而导致积聚的实验,都须在通风柜内进行
165 | 化学安全 | 化学品使用 | 通风柜操作使用不规范 | 进行实验时,通风柜可调玻璃视窗开至离台面10~15cm,并保护操作人员胸部以上部位。避免将头伸入通风柜内。不可将一次性手套或较轻的塑料袋等留在通风柜内,以免堵塞排风口。通风柜内放置的物品应距离调节门内侧15cm以上。不得将通风柜作为化学试剂存放场所,大型设备应架高3至5厘米使用。
166 | 化学安全 | 化学品使用 | 量筒/试管/移液管等玻璃器皿破损后,仍在使用 | 量筒、试管、移液管等玻璃器皿应结构完好刻度清晰
167 | 化学安全 | 化学品使用 | 化学品使用完未放回储存位置 | 化学品使用完毕后应放回储存位置
168 | 化学安全 | 化学品使用 | 烘箱等加热设备内烘烤易燃易爆试剂及易燃物品 | 烘箱等加热设备内不准烘烤易燃易爆试剂及易燃物品
169 | 化学安全 | 化学品使用 | 未按照要求存放剧毒化学品 | 剧毒化学品应施行“五双”制度管理
170 | 化学安全 | 化学品存放 | 易燃类化学品未存放在符合FM 6050或EN 14470-1的防火柜中 | 应将易燃类化学品存放在符合FM 6050或EN14470 -1标准的防火柜中
171 | 化学安全 | 化学品存放 | 酸碱类化学品未存放在酸碱柜中 | 应将酸碱类化学品存放在酸碱柜中
172 | 化学安全 | 化学品存放 | 禁忌化学品混存 | 相互禁忌的化学品应隔开(同一区域物理隔离)/分离(不同建筑物)存放
173 | 化学安全 | 化学品存放 | 盛装化学品的容器上无标签/标签信息不全 | 任何自配/分装的化学品容器上都必须贴上标贴,注明其化学品名称危害性质课题项目组/使用人制剂时间等。推荐使用HSE统一制作的化学品标签,贴上GHS象形图。
174 | 化学安全 | 化学品存放 | 液态化学品存放区域未设置二次防泄漏措施 | 液态化学品存放区域配备必要的二次泄漏防护
175 | 化学安全 | 化学品存放 | 使用非防爆冰箱存放易燃易爆类、过氧化物等化学品 | 使用防爆冰箱存放易燃易爆类过氧化物等化学品
176 | 化学安全 | 化学品存放 | 在无挡板的实验台架上存放化学试剂 | 实验台架无挡板不得存放化学试剂
177 | 化学安全 | 化学品存放 | 遇湿/ 遇空气敏感的高活性化学品(例如磷 、碱金属等)没有足够的浸盖液保存 | 遇湿/ 遇空气敏感的高活性化学品(例如磷碱金属等)应存放在有足够浸盖液的容器当中
178 | 化学安全 | 化学品存放 | 遇湿反应的化学品存放位置离水源近或区域潮湿 | 遇湿反应的化学品存放位置应远离水源,保持干燥
179 | 化学安全 | 化学品存放 | 存在化学物品容器(试剂瓶、烧杯、烧瓶等)敞口放置 / 未紧闭/ 无盖放置/台面边缘放置 | 化学品使用后进行封口处理,不要放置台面边缘,避免掉落
180 | 化学安全 | 化学品存放 | 过氧化物形成剂容器上未粘贴标签、标上接收/开封日期/购入日期记录 | 过氧化物形成剂容器上应粘贴标签,标上接收/开封日期/购入日期记录
181 | 化学安全 | 化学品存放 | 易产生过氧化物的化学品(如:四氢呋喃、乙醚、异丙醇)未定期进行“过氧化物”产生测试 | 易产生过氧化物的化学品(如:四氢呋喃乙醚异丙醇)应定期进行“过氧化物”产生测试,可使用淀粉碘化钾试纸定期进行“过氧化物”测试 (每3个月)
182 | 化学安全 | 化学品存放 | 化学品长期存放已出现变质的迹象,形成(不稳定)的晶体。撞击、震动、摩擦可能造成爆炸 | 化学品不应长期存放,避免出现变质的迹象,形成(不稳定)的晶体,遇撞击震动摩擦可能造成爆炸
183 | 化学安全 | 化学品存放 | 化学品容器存在严重变形的情况 | 化学品包装容器应良好,不应变形或破损
184 | 化学安全 | 化学品存放 | 危险化学品超量存放 | 同一防火单元内,危险化学品(不含压缩气体和液化气体)原则上不应超过100L或100Kg,其中易燃易爆性化学品的存放总量不应超过50L或50Kg
185 | 化学安全 | 化学品存放 | 危险化学品超规格存放 | 易燃易爆性化学品的单一包装容器不应大于20L或20Kg
186 | 化学安全 | 化学品存放 | 存放化学试剂的台下柜没有加固措施 | 存放化学试剂的台下柜应有加固措施,避免倾倒
187 | 化学安全 | 化学品存放 | 管制类化学品柜子未规范执行双人双锁 | 管制类化学品柜应执行双人双锁
188 | 化学安全 | 化学品存放 | 实验室内存放剧毒化学品 | 实验室内禁止存放剧毒化学品,剧毒化学品应由学校统一保管
189 | 化学安全 | 化学品转移 | 转移化学品的推车未设置二次防泄漏措施 | 转移化学品使应使用具有二次防泄漏功能的搬运器具,如二次防泄漏功能的推车或安全运瓶篮
190 | 化学安全 | 化学品转移 | 未使用合适的方式转移盛装化学品的试剂瓶 | 购买和使用试剂瓶安全运瓶篮（不超过双瓶装规格）
191 | 气瓶安全 | / | 介质禁忌的气瓶混存 | 不得将介质禁忌的气瓶混存,应使用物理分隔的方式将气瓶分开存放
192 | 气瓶安全 | / | 气瓶未安全固定在墙体结构或其他牢固位置上 | 气瓶应设置防倾倒措施,应使用铁链或其他有一定机械强度和耐火性(至少B1级),将气瓶固定在墙体或其他牢固位置上,且固定位置要位于气瓶上半段(三分之一处)
193 | 气瓶安全 | / | 气瓶瓶阀保护罩(瓶帽)缺失 | 气瓶应配置保护罩(瓶帽),无瓶帽不应验收
194 | 气瓶安全 | / | 气瓶状态标签缺失 | 气瓶应设置状态标签
195 | 气瓶安全 | / | 徒手长距离搬运气瓶 | 应使用气瓶搬运工具转移气瓶
196 | 气瓶安全 | / | 易燃类气瓶未存放在符合EN14470-2标准的气瓶柜中 | 易燃类气瓶存放在符合EN 14470-2标准的气瓶柜中,并接驳通风
197 | 气瓶安全 | / | 有毒的气瓶未存放在接驳通风和报警的气瓶柜中 | 有毒的气瓶存放在接驳通风和具有泄漏探测与报警功能的气瓶柜中
198 | 气瓶安全 | / | 涉及有毒 可燃气体的场所,无通风设施和相应的气体监测报警装置 | 涉及有毒可燃气体的场所,应设置通风设施和相应的气体监测报警装置
199 | 气瓶安全 | / | 可燃气体管道未设置阻火器 | 可燃气体管道应设置阻火器
200 | 气瓶安全 | / | 气瓶已过定期检验有效期 | 气瓶应定期检验,确保在有效期内
201 | 气瓶安全 | / | 固定气瓶的链条材质不合适 | 使用铁链或其他有一定机械强度和耐火性（至少B1级），将气瓶固定在墙体或其他牢固位置上
202 | 气瓶安全 | / | 气瓶瓶身安全信息模糊不清 | 气瓶瓶身安全信息应清晰完整
203 | 气瓶安全 | / | 气瓶阀门手轮缺失 | 气瓶阀门应配置手轮
204 | 气瓶安全 | / | 气瓶无出入库台账 | 实验室气瓶出入库应做好记录台账
205 | 气瓶安全 | / | 高温、明火设备放置位置与气瓶存放点距离较近 | 气瓶存放点应远离热源
206 | 气瓶安全 | / | 多瓶气体供应设备端时,主管路气瓶段未设置单向阀 | 多瓶气体供应设备端时,应在主管路气瓶段设置单向阀
207 | 生物安全 | / | 未在相应等级的实验室开展涉及致病性生物因子的实验活动 | 应在相应等级的实验室开展涉及致病性生物因子的实验活动
208 | 生物安全 | / | 实验室未设门禁管理,储存病原微生物的场所或储柜未配备防盗设施 | 实验室应设门禁管理,储存病原微生物的场所或储柜配备防盗设施
209 | 生物安全 | / | BSL-2以上安全等级实验室未配有II级生物安全柜/通风柜安装或搬迁时没有经过在场认证测试合符标准 | BSL-2以上安全等级实验室应配有II级生物安全柜/通风柜,安装或搬迁时应经过认证测试符合标准要求
210 | 生物安全 | / | 传递窗内部存放物品 | 传递窗内部不应存放物品
211 | 生物安全 | / | 未按规定要求监测灭菌效果 | 使用高压灭菌器灭菌,应按规定要求监测灭菌效果
212 | 生物安全 | / | 使用紫外灯的生物安全实验室未设安全警示标志,对紫外灯开关未张贴警示标识 | 使用紫外灯的生物安全实验室应设安全警示标志,尤其要对紫外灯开关张贴警示标识
213 | 生物安全 | / | 采用紫外加臭氧方式消毒应在消毒时间结束后人员立刻进入 | 采用紫外加臭氧方式消毒应在消毒时间结束后有一定的排风时间,臭氧消散后人员方可进入
214 | 生物安全 | / | 从非官方正规渠道获取病原微生物菌(毒)株,或实验室没有审批流程 | 实验室应从正规渠道获取病原微生物菌(毒)株,应有审批流程
215 | 生物安全 | / | 无病原微生物菌(毒)种保存、实验使用、销毁的记录 | 实验室应有病原微生物菌(毒)种保存实验使用销毁的记录
216 | 生物安全 | / | 具有生物危害的实验未在生物安全柜内进行 | 具有生物危害的实验应在生物安全柜内进行
217 | 生物安全 | / | 在超净工作台中进行具有生物危害的实验 | 不得在超净工作台中进行有生物危害的实验
218 | 生物安全 | / | 生物安全柜没有良好清洁消毒,或使用不当的消毒剂(如:漂白剂) | 应及时清洁消毒生物安全柜,清洁生物安全柜时不要使用漂白剂,会导致生锈
219 | 生物安全 | / | 在生物安全柜内使用明火 | 强烈建议不要在生物安全柜内使用明火。热空气会扰乱气流,造成污染过滤器损坏,甚至爆炸
220 | 生物安全 | / | 生物安全柜前后格气栅和排气滤网有阻塞/ 操作区域内存放大件仪器,会影响生物安全柜内部的『层流模式』和『遏制效率』 | 生物安全柜前后格气栅和排气滤网不应被阻塞,操作区域内不应存放大件仪器
221 | 生物安全 | / | 生物安全柜没有按需要定期检验 | 生物安全柜应定期检验
222 | 生物安全 | / | 在柜内的漏电保护插座上插入大电流设备 | 不应在柜内的漏电保护插座上插入大电流设备
223 | 生物安全 | / | 在柜体上放置大型或多个磁铁 | 请勿在柜体上放置大型或多个磁铁。强磁铁不能附着在生物安全柜上,因为它会破坏窗扇传感器
224 | 生物安全 | / | 机柜排风口离天花板或排风扩散器太近 | 不要使机柜排风口离天花板或排风扩散器太近
225 | 生物安全 | / | 生物安全柜内用易燃易爆材料 | 生物安全柜内尽量不要用易燃易爆材料。可燃蒸汽可进入鼓风机电机线圈,火花可引起爆炸
226 | 生物安全 | / | 在无排气管的生物安全柜内操作有毒化学品 | 使用挥发性有毒化学品时,必须使用带排气管的柜子
227 | 生物安全 | / | 离心管帽内橡胶密封圈和转子盖密封圈未做定期维护保养,密封圈存在老化、断裂或破损的情况。 | 定期检查所有密封圈表面光滑无损伤并涂抹润滑脂。若发现O型密封圈出现老化断裂或缺损,需要立即更换密封圈以确保转头密封。
228 | 生物安全 | / | 驱动轴、转头或转子未做定期维护保养,轴体、转头或转子有损伤,角转子孔内或水平吊篮底部有样品残留痕迹或样品腐蚀痕迹。 | 定期检查离心机驱动轴转头及转子是否完好无破损并做好检查记录。若发现转头转子有磨损,应立即更换,以免发生危险。若发现驱动轴有磨损,应立即联系维修工程师处理,在维修完成且确认无安全隐患前应禁止任何人使用出现问题的设备。
229 | 实验动物安全 | / | 饲养实验动物的场所未取得相关资质,实验动物未从具有资质的单位购买,用于解剖的实验动物检验检疫不合格 | 饲养实验动物的场所应有资质证书,实验动物须从具有资质的单位购买,有合格证明,用于解剖的实验动物须经过检验检疫合格
230 | 实验动物安全 | / | 动物实验未按相关规定进行伦理审查 | 动物实验应按相关规定进行伦理审查,保障动物权益
231 | 实验动物安全 | / | 动物实验结束后,动物尸体及组织未做无害化处理,废物彻底灭菌后方可处置 | 动物实验结束后,动物尸体及组织应做无害化处理,废物彻底灭菌后方可处置
232 | 特种设备管理 | / | 特种设备无相应《特种设备使用登记证》 | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内,向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记,取得使用登记证书。
233 | 特种设备管理 | / | 锅炉、固定式压力容器、起重机械未将《特种设备使用标志》或者使用单位盖章(签名确认)的复印件悬挂或者固定在特种设备显著位置 | 将《特种设备使用标志》或者使用单位盖章(签名确认)的复印件悬挂或者固定在特种设备显著位置,当无法悬挂或者固定时,可存放在使用单位的安全技术档案中
234 | 特种设备管理 | / | 特种设备的安全附件(安全阀、压力表等)超出检定有效期 | 特种设备的安全附件应定期检定(压力表每半年检定一次,安全阀每年检定一次)
235 | 特种设备管理 | / | 高压灭菌锅,锅炉等压力容器或起重机无SOP | 高压灭菌锅,锅炉等压力容器或起重机等应指定SOP
236 | 特种设备管理 | / | 特种设备存在腐蚀、变形、裂缝和泄漏情况 | 特种设备应完好,不应有腐蚀变形裂缝和泄漏灯情况
237 | 特种设备管理 | / | 实验室无特种设备安全自查记录 | 实验室应定期对特种设备进行安全自查并记录
238 | 特种设备管理 | / | 起重设备没有标示其「最大工作负荷重量」 | 起重设备应标示其「最大工作负荷重量」
239 | 特种设备管理 | / | 特种设备超过检验有效期 | 特种设备应定期检查与检验,确保在有效期内使用
240 | 特种设备管理 | / | 简单压力容器未建立设备安全管理档案 | 特种设备(包括简单压力容器)应建立安全管理档案(包括日常维护保养记录定期自行检查记录等)
241 | 特种设备管理 | / | 特种设备未进行年度检查 | 进行年度检查
242 | 锂电池安全 | / | 锂电池存放或使用的场所中有可能导致锂电池被撞击、穿刺、挤压和跌落的潜在风险 | 存放或使用的场所不应有导致锂电池被撞击穿刺挤压和跌落的潜在风险
243 | 锂电池安全 | / | 发现存在异常状态的锂电池(鼓包、变形、漏液) | 报废存在异常状态的锂电池(鼓包变形漏液),可全部浸泡在水桶或盐水桶中进行预处理
244 | 锂电池安全 | / | 未使用短路/过流/过放/超温保护要求的充电器 | 锂电池的充电器应有短路/过流/过放/超温保护功能
245 | 锂电池安全 | / | 锂电池电极片存放时未进行绝缘处理 | 锂电池电极片存放时应进行绝缘处理
246 | 锂电池安全 | / | 锂电池研究区域或存放地点未远离其他可燃物品 | 锂电池研究区域或存放地点应远离其他可燃物品
247 | 激光安全 | / | IV类或III类激光设备(open beam)未设置激光管制区(封闭的房间或实验区) | 使用open beam的IV类或III类激光设备的实验室应设置激光管制区(封闭的房间或实验区),激光产品运行期间进入该区域须获得负责操作人员的许可
248 | 激光安全 | / | (Open beam)激光管制区入口未安装安全警示灯 | 在有总功率超过5mW的类激光产品或4类激光产品的受控激光区的进入口,应装安全警示灯来提醒进入该区域的人员,红灯亮起表明激光产品正在运行,并禁止未经授权者/擅自进入区内
249 | 激光安全 | / | (Open beam)IV类或III类环绕激光设备和高压电源的防护罩未配备安全联锁装置(联锁断开,激光停止) | Open beam)的IV类或III类环绕激光设备和高压电源的防护罩应配备安全联锁装置(联锁断开,激光停止),联锁装置的有效性每季度测试一次,并记录
250 | 激光安全 | / | (Open beam)IV类或III类激光产品未配置锁匙主控开关 | Open beam)的IV类或III类环绕激光设备应配置锁匙主控开关,防止锁匙从主控开关上取下时的激光放射
251 | 激光安全 | / | (Open beam)IV类或III类激光产品的光束路径及目标区域,未采用配备有联锁装置的屏蔽防护罩/帘进行封闭 | 激光产品的光束路径及目标区域,应采用配备有联锁装置的屏蔽防护罩/罩进行封闭。除防护罩能完全紧闭不可被移除外,不可免除联锁装置。当无法实现完全封闭激光光束路径时,未封闭的激光光束和任何大过最大允许照射量(>MPE)的强反射光均需使用诸如挡光墙护罩护帘或光束捕捉器等装置,在使用光束路径的末端将光束进行终止。
252 | 激光安全 | / | 操作open beam的人员佩戴有反光物品(机械手表,珠宝,首饰等) | 操作open beam的激光设备的人员不应佩戴反光物品(机械手表,珠宝,首饰等)
253 | 激光安全 | / | IV类激光的红外线吸收材料为可燃材料 | 不应用可燃材料作为VI类激光的红外线吸收材料
254 | 激光安全 | / | IV类或III类未制定激光设备操作的SOP或已制定SOP但未张贴在现场 | IV类或III类激光设备应制定SOP,并在现场张贴
255 | 激光安全 | / | 用裸眼直视任何激光光束 | 禁止使用裸眼直视激光光束,现场应粘贴安全警示标识
256 | 激光安全 | / | Open beam照射路径有非实验用反光面 | Open beam照射路径不应有非实验用反光面,应尽可能使用能对激光辐射形成漫反射的材料(拥有低反射系数)替代镜面反射面。为尽量减少人员暴露,应封闭或屏蔽控制所需的镜面反射面的光束路径,且始终使用非反射面的工具。
257 | 激光安全 | / | 进行激光实验时未佩戴合适的个体防护用具 | 进行激光实验时应佩戴合适的个体防护用具,禁止直视激光束和它的反向光束,禁止对激光器件做任何目视准直操作,禁止用眼睛检查激光器故障
258 | 激光安全 | / | 使用设备前无准入培训、以及开展实验前的眼底检查 | 使用激光设备前需参加准入培训,并且在可能受到类或类激光照射的工作人员都必须在上岗前进行眼科检查,如在受到了眼部损伤或意外照射后也须及时进行眼科检查。当员工/学生终止在香港科技大学(广州)的工作或学习时,也建议进行离岗眼科检查。如需要安排激光眼科检查,实验室项目负责人或员工/学生应联系健康、安全及环境处
259 | 激光安全 | / | 激光设备周围未粘贴安全标识以及对应设备波长范围 | 应将激光辐射相关标志张贴于每个操作区的入口处,警告标志应包含在该区使用的激光产品类型功率和波长信息
260 | 激光安全 | / | 同一区域内有不同操作人员使用的多台IV类或III类激光器,但没有隔离屏障 | 在同一区域内由不同操作人员使用两台或更多级激光器,需要有独立的隔离屏障
261 | 激光安全 | / | 激光光束路径设定于与视线水平相近位置,激光照射方向可能对他人造成伤害 | 将激光光束路径设定于非视线水平的位置。如光束需穿过人行道或车辆通道,需选择避开行人眼睛目视的高度。激光照射方向不应对他人造成伤害
262 | 激光安全 | / | 激光发射口及反射镜上扬 | 禁止激光发射口及反射镜上扬
263 | 激光安全 | / | 检查激光器,未在断电情况下进行 | 检查激光器必须在断电情况下进行
264 | 辐射安全 | 非密封放射性工作场所 | 非密封放射性工作场所场所门外未设置电离辐射标志 | 非密封放射性工作场所场所门外设置电离辐射标志
265 | 辐射安全 | 非密封放射性工作场所 | 非密封放射性工作场所暂存库或设施无安全保卫措施 | 非密封放射性工作场所暂存库或设施有安全保卫措施
266 | 辐射安全 | 非密封放射性工作场所 | 非密封放射性工作场所放射性废物暂存间或设施不完善 | 非密封放射性工作场所放射性废物暂存间或设施完善
267 | 辐射安全 | 非密封放射性工作场所 | 非密封放射性工作场所场所通风系统是不正常 | 非密封放射性工作场所场所通风系统是正常
268 | 辐射安全 | 非密封放射性工作场所 | 非密封放射性工作场所门禁系统管理失效或缺失 | 非密封放射性工作场所门禁系统管理正常
269 | 辐射安全 | 非密封放射性工作场所 | 非密封放射性工作场所未设置24小时不间断监控 | 非密封放射性工作场所设置24小时不间断监控
270 | 辐射安全 | 放射源 | 放射源编码卡未与源容器/设备固定 | 放射源编码卡应与源容器/设备固定。随放射源共同转移。
271 | 辐射安全 | 放射源 | 放射源场所外围未设置电离辐射标志 | 放射源场所外围设置电离辐射标志
272 | 辐射安全 | 放射源 | 放射源的屏蔽防护外观破损或有缺陷 | 放射源的屏蔽防护外观完好
273 | 辐射安全 | 放射源 | 放射源场所无防盗措施 | 放射源场所有防盗措施
274 | 辐射安全 | 放射源 | 放射源场所门禁系统管理缺失或失效 | 放射源场所门禁系统管理完好
275 | 辐射安全 | 放射源 | 放射源场所门禁未设置24小时不间断监控 | 放射源场所门禁设置24小时不间断监控
276 | 辐射安全 | 射线装置 | 射线装置入口处未设置电离辐射标志 | 射线装置入口处设置电离辐射标志
277 | 辐射安全 | 射线装置 | 入射线装置口处机器工作状态显示异常或缺失 | 入射线装置口处机器工作状态显示正常（亮灯勿入）
278 | 辐射安全 | 射线装置 | 射线装置场所门禁系统管理失效 | 射线装置场所门禁系统管理完好
279 | 辐射安全 | 辐射通用安全 | 使用射线装置或放射性同位素未取得《辐射安全许可证》或未有监管部门开具的豁免证明 | 使用射线装置或放射性同位素前,应取得《辐射安全许可证》或有监管部门开具的豁免证明
280 | 辐射安全 | 辐射通用安全 | 超过许可种类和用量开展放射性活动 | 不得超过许可种类和用量开展放射性活动
281 | 辐射安全 | 辐射通用安全 | 未制定辐射安全工作计划 | 已制定辐射安全工作计划
282 | 辐射安全 | 辐射通用安全 | 安全操作规程未制定或未张贴 | 安全操作规程已制定且张贴
283 | 辐射安全 | 辐射通用安全 | 人员未按照安全操作规程进行操作 | 人员已按照安全操作规程进行操作
284 | 辐射安全 | 辐射通用安全 | 应急预案未制定或未张贴 | 应急预案已制定或张贴
285 | 辐射安全 | 辐射通用安全 | 未被登记的人员登记进入到非密封放射性工作场所进行操作 | 仅被登记的辐射工作人员登记进入到非密封放射性工作场所进行操作
286 | 辐射安全 | 辐射通用安全 | 操作人员未正确佩戴个人剂量仪 | 操作人员正确佩戴个人剂量仪
287 | 辐射安全 | 辐射通用安全 | 人员在辐射工作场所饮食、抽烟和存放食物 | 实验室饮食、抽烟和存放食物
288 | 辐射安全 | 辐射通用安全 | 放射性同位素和被放射性污染的物品未单独存放，与易燃、易爆、腐蚀性物品等一起存放 | 放射性同位素和被放射性污染的物品应当单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性物品等一起存放
289 | 辐射安全 | 辐射通用安全 | 放置、存储和使用放射物质的房间，房间内的区域和容器未加以标识 | 放置、存储和使用放射物质的房间，房间内的区域和容器必须加以标识
290 | 辐射安全 | 辐射通用安全 | 非密封放射性物质未被存放在有效的屏护中 | 非密封放射性物质被存放在有效的屏护中
291 | 辐射安全 | 辐射通用安全 | 非密封放射性物质的操作未在实验室指定的区域内进行，或工作面上未盖上底面为塑料的吸漏纸，或未在玻璃或托盘上操作 | 非密封放射性物质的操作必须在实验室指定的区域内进行，工作面上应盖上底面为塑料的吸漏纸，或在玻璃或托盘上操作，确保泄漏可受到控制
292 | 辐射安全 | 辐射通用安全 | 非密封放射性物质的台账记录不是最新状态 | 非密封放射性物质的台账记录为最新状态
293 | 废物管理 | / | 危险废物存放位置近火源/热源/电源 | 危险废物存放位置应远离火源/热源/电源
294 | 废物管理 | / | 废液包装容器未设置二次防泄漏措施或二次防泄漏容量不符合要求 | 废液包装容器应设置满足容量要求的二次防泄漏措施，可在实验室综合管理平台上申请
295 | 废物管理 | / | 危险废物未进行分类收集 | 危险废物应分类收集
296 | 废物管理 | / | 刀片、移液枪头等尖锐物未使用利器盒收集 | 刀片、移液枪头等尖锐物应使用利器盒收集
297 | 废物管理 | / | 使用利器盒收集针管或其他非利器废物 | 利器盒应仅用于收集利器，针管等非利器废物应使用其他专用容器收集
298 | 废物管理 | / | 废液桶选型不符合要求(废液桶须满足耐腐蚀、抗溶剂、耐挤压、抗冲击的要求) | 废液桶须满足耐腐蚀、抗溶剂、耐挤压、抗冲击的要求
299 | 废物管理 | / | 科研废液桶或利器盒内的废物量已超过容器容积的3/4 (75%) | 科研废液桶或利器盒内的废物量不应超过容器容积的3/4(75%)
300 | 废物管理 | / | 转运的危险废物未粘贴危险废物标签 | 危险废物应粘贴危险废物标签
301 | 废物管理 | / | 危险废物标签信息不准确 | 危险废物标签信息应完整准确
302 | 废物管理 | / | 将实验室危险废物直接排入下水道/水槽 | 禁止将实验室危险废物直接排入下水道/水槽
303 | 废物管理 | / | 将危险废物混入生活垃圾中 | 不得将危险废物混入生活垃圾中
304 | 废物管理 | / | 发现有待处置的科研废液已经储存在废液容器超过12个月 | 科研废液不应长期储存(最长不超过一年),应及时收运处理
305 | 废物管理 | / | 废液桶未贴二维码,科研废液无登记记录或记录缺失 | 废液桶上应粘贴二维码,做好危废产生记录
306 | 废物管理 | / | 医疗废物没有及时收集、灭菌、转运 | 医疗废物应及时收集、灭菌、转运
307 | 废物管理 | / | 医疗废物未与化学废物、生活垃圾等分开贮存 | 医疗废物应与化学废物、生活垃圾等分开贮存
308 | 废物管理 | / | 实验室内未配备医疗废物垃圾桶(内置医疗废物垃圾袋) | 产生医疗废物(生物废物)的实验室内应配备医疗废物垃圾桶(内置医疗废物垃圾袋)
309 | 废物管理 | / | 生物安全柜内医疗废物直接拿出柜丢弃 | 生物安全柜内的医疗废物应装入柜内台面上的医疗废物垃圾袋,防止污染物扩散。不建议生物安全柜附近设置医疗废物垃圾桶,避免误导人员
310 | 废物管理 | / | 废弃的锂电池未充分放电 | 废弃的锂电池应充分放电
311 | 废物管理 | / | 不稳定物质未稳定化处理后进入危废流程 | 不稳定物质须稳定化处理后进入危废流程
312 | 安全守则 | / | 着装不符合要求(短裤/拖鞋/露趾鞋/高跟鞋)进入实验室 | 进入实验室,着装应符合要求,不应穿短裤/拖鞋/露趾鞋/高跟鞋进入实验室
313 | 安全守则 | / | 有穿戴受污染的实验用手套/实验服到非实验区(电梯、办公室、会议室、休息室等)接触电话,门把手, 灯开关等 | 离开实验室前应脱下污染衣物,不应穿戴受污染的实验用手套/实验服到非实验区(电梯、办公室、会议室、休息室等),接触电话,门把手, 灯开关等
314 | 安全守则 | / | 实验区域内内存放有食物或饮品 | 实验区域内不应存放食物或饮品,实验室内不得饮食
315 | 安全守则 | / | 实验室、走廊、电梯以及楼梯内吸烟 | 禁止在实验室、走廊、电梯以及楼梯内吸烟
316 | 安全守则 | / | 在有卷入风险的实验室内,留长发者没有束扎头发 | 进入高速切削机械操作工作场所,应穿好工作服、工作鞋,戴好防护眼镜,扣紧衣袖口,戴好工作帽(长发学生必须将长发盘在工作帽内),禁止戴手套、长围巾、领带、手镯等配饰物
317 | 其他安全隐患 | / | 使用压缩空气清洁身体 | 禁止使用压缩气体清洁身体
318 | 其他安全隐患 | / | 实验室内放置的实验性瓶装水未标识实验性用水,请勿饮用 | 实验室内放置的实验性瓶装水应标识为实验用水,请勿饮用
319 | 其他安全隐患 | / | 使用塑料筐等易燃容器盛放实验物品在烘箱等加热设备内烘烤 | 不得使用塑料筐等易燃容器盛放实验物品在烘箱等加热设备内烘烤
320 | 其他安全隐患 | / | 烘箱、电焊枪、热风枪使用完毕后,未清理物品、未切断电源 | 烘箱、电焊枪、热风枪等加热设备使用完毕后,应及时清理物品、切断电源,作业人员确认安全后离开
321 | 其他安全隐患 | / | 使用电阻炉等明火设备时无人值守或没有实时监控 | 使用电阻炉等明火设备时应由人值守或实时监控