[bookmark: _GoBack]附录4 实验室生物泄漏现场处置方案

一、事故风险描述
在教学或科研过程中，若操作、储存不当或使用和储存设施异常，实验室生物泄漏可能会威胁人员身体健康，污染环境，造成不良影响。
[bookmark: OLE_LINK25]二、应急工作职责
（一）现场指挥
负责现场应急处置的指挥、决策，向上汇报险情，并传达指令。
（二）应急工作组
根据实际需要迅速开展现场处置、通讯联络、疏散引导、安全警戒、应急救援及后勤保障等各项工作。
（三）事发现场人员
根据响应等级进行现场处置或协助应急工作组进行应急救援。
[bookmark: OLE_LINK26]三、应急处置
（一）泄漏区域的处理
1. 属地人员可自行处置
当泄漏未造成人员受伤、设备损坏或环境破坏，泄漏物已知且泄漏量≤100 ml或100 g，泄漏物不具有高感染性危害，未产生大量气溶胶，有合适的泄漏应急工具和个人防护用品，人员接受过泄漏应急处理培训时，可按如下步骤自行清理：
(1) 立即通知周围人员疏散，现场做好警戒，避免无关人员进入（设立警示牌/指派他人协助）；
(2) 穿戴好个体防护用品（N95呼吸器、双层防护手套、护目镜、一次性防护服、帽子、鞋套）；
(3) 吸附棉片覆盖泄漏区域，使用含氯消毒剂或其他合适的消毒/灭菌剂，由外向内倾倒在吸附棉片上，静置30分钟；
(4) 用夹子夹起破损玻璃，放入锐器盒或医疗废物垃圾袋，等待后续消毒灭菌；
(5) 用镊子拾起刀片、针头等，放入锐器盒，等待后续消毒灭菌；
(6) 使用铲子和刮片将泄漏物、吸附棉片、外层手套转移到医疗废物垃圾袋，袋口缠绕化学指示胶带，再放入泄漏处理套件桶，盖上盖子，挂医疗废物标签，等待高压蒸汽灭菌；
(7) 脱掉个体防护用品，消毒清洁手部（注意避免皮肤交叉感染）；
(8) 清理时所使用的全部材料按医疗废物处理，放入医疗废物垃圾袋，灭菌后将生物废物转移至生物废物暂存区；
(9) 报告安全员，补充泄漏应急物资和个体防护用品。
2. 属地人员不可自行处置
可按如下步骤操作：
(1) 立即通知周围人员疏散，警示实验室其他人员，不要开启紧急通风；
(2) 在确保安全的前提下，控制泄漏源，如将泄漏的瓶子放入密封盘或放入生物安全柜；
(3) 立即撤离，脱下沾有危险物质的衣物及物品，关闭房门，不要锁；
(4) 在安全的位置打电话给学校保安控制中心（88330110），向实验室健康与环境处（88339099）报告并寻求援助，并做好皮肤洗消。事发现场人员同时需向其上级主管报告，并逐级上报事发单位负责人。事故上报的内容包括：事故发生单位概况；事故发生的时间、地点及事故现场情况；事故的简要经过；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的财产损失；已经采取的措施；其他应当报告的情况；
(5) 事发现场人员应与实验室保持一定安全距离，同时保持实验室入口或通道在视线范围内，防止他人进入实验室；如有可能，在安全区域等待并协助应急小组或协助疏散实验室人员，保持电话畅通；
(6) 保安控制中心收到报告时，应至少派2名应急值班人员立即赶到现场，报告至实验室健康与环境处；实验室健康与环境处接报后，将事故报告至实验室安全工作组组长/副组长，工作组组长/副组长或现场处置组宣布启动应急预案，通知各应急工作组赶赴现场，进行现场应急处置；
(7) 各小组到达现场后，应成立现场指挥部，与事发现场人员了解事故详细信息，讨论应急处置流程，协调相关物资，组织现场处置；
(8) 疏散警戒组到达现场后，继续组织人员有序疏散，进行警戒隔离，防止无关人员进入；
(9) 医疗救护组到达现场后，可根据实际情况对伤者进行初步处置与转运；
(10) 现场处置组到达现场后，根据涉及的危害等级，选择并穿戴合适的个人防护用品（如连身防护服、手套、鞋套、头套、呼吸防护用品等）；
(11) 现场处置组的处置人员应至少为2人，携带合适的应急物资，至少等候30分钟让气溶胶沉降，才能进入泄漏区域；
(12) 处置人员进入现场后应首先评估周围环境是否安全，消除任何不安全或者可能影响现场处置的因素；
(13) 吸附棉片覆盖泄漏区域使用含氯消毒剂或其他合适的消毒/灭菌剂，由外向内倾倒在吸附棉片上，静置30分钟；
(14) 用夹子夹起破损玻璃，放入锐器盒或医疗废物垃圾袋，等待后续消毒灭菌；
(15) 用镊子拾起刀片、针头等，放入锐器盒，等待后续消毒灭菌；
(16) 使用铲子和刮片将泄漏物、吸附棉片、外层手套转移到医疗废物垃圾袋，袋口缠绕化学指示胶带，再放入泄漏处理套件桶，盖上盖子，挂医疗废物标签，等待高压蒸汽灭菌；
(17) 处置完成后，将现场处置情况汇报给现场指挥部；
(18) 现场指挥应进行评估，评估内容包括：现场突发紧急情况已经得到有效控制，安全风险已经消除或控制在可接受的范围内；应急响应任务已经完成；应急资源已经充分使用或不再需要使用；应急响应期间已经完成必要的信息收集、评估和报告；评估合格后，宣布响应结束；
(19) 脱下个人防护用品，消毒清洁手部（注意避免皮肤交叉感染）；
(20) 清理时所使用的全部材料（包括个体防护用品）按医疗废物处理，放入医疗废物垃圾袋，灭菌后将生物废物转移至生物废物暂存区。
（二）生物安全柜内泄漏的处理
1. 人员在处理泄漏物时不应将头伸入生物安全柜前视窗后的工作台范围内，也不应将脸直接面对前操作口，而是应将脸一直保持在前视窗的后方。
2. 选择处理泄漏使用的消毒剂时，还应考虑消毒剂对生物安全柜的腐蚀性。
3. 如果泄漏的量＜1mL，可直接使用消毒剂将纸巾（或其他吸附材料）浸湿后擦拭干净。
4. 如果泄漏量较大或容器破碎，可按如下步骤操作：
(1) 保持生物安全柜风机开启，将吸附材料覆盖在泄漏物表面；
(2) 在生物安全柜内对当前佩戴的外层手套上喷洒适量消毒剂消毒后，脱下外层手套并丢弃于医疗废物垃圾袋中；
(3) 双手缓慢移出生物安全柜范围，继续保持生物安全柜风机开启，不要关闭生物安全柜前视窗；
(4) 在房间内尽可能远离生物安全柜视窗开口的位置脱下沾有危险物质的衣物及物品，离开房间，关闭房门但不可将房门上锁，现场做好警戒，避免无关人员进入（设立警示牌/指派他人协助）；
(5) 在安全的位置打电话给学校保安控制中心（88330110），向实验室健康与环境处（88339099）报告并寻求援助，并做好皮肤洗消。事发现场人员同时需向其上级主管报告，并逐级上报事发单位负责人。事故上报的内容包括：事故发生单位概况；事故发生的时间、地点及事故现场情况；事故的简要经过；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的财产损失；已经采取的措施；其他应当报告的情况；
(6) 事发现场人员应与实验室保持一定安全距离，同时保持实验室入口或通道在视线范围内，防止他人进入实验室；如有可能，在安全区域等待并协助应急小组或协助疏散实验室人员，保持电话畅通；
(7) 保安控制中心收到报告时，应至少派2名应急值班人员立即赶到现场，报告至实验室健康与环境处；实验室健康与环境处接报后，将事故报告至实验室安全工作组组长/副组长，工作组组长/副组长或现场处置组宣布启动应急预案，通知各应急工作组赶赴现场，进行现场应急处置；
(8) 各小组到达现场后，应成立现场指挥部，与事发现场人员了解事故详细信息，讨论应急处置流程，协调相关物资，组织现场处置；
(9) 疏散警戒组到达现场后，继续组织人员有序疏散，进行警戒隔离，防止无关人员进入；
(10) 医疗救护组到达现场后，可根据实际情况对伤者进行初步处置与转运；
(11) 现场处置组到达现场后，根据涉及的危害等级，选择并穿戴合适的个人防护用品（如连身防护服、手套、鞋套、头套、呼吸防护用品等）；
(12) 现场处置组的处置人员应至少为2人，携带合适的应急物资，至少等候30分钟让气溶胶沉降，才能进入泄漏区域；
(13) 处置人员进入现场后应首先评估周围环境是否安全，消除任何不安全或者可能影响现场处置的因素；
(14) 确认生物安全柜台面的泄漏范围是否有扩大，如有扩大，使用吸附棉片覆盖泄漏区域；
(15) 确认生物安全柜的排水阀处于关闭状态后，使用含氯消毒剂或其他合适的消毒/灭菌剂，由外向内倾倒在吸附棉片上，静置30分钟；
(16) 小心将吸收了泄漏物的纸巾及其他吸附材料连同泄漏物收集到专用的医疗废物垃圾袋中，破碎的玻璃或其他锐器要用镊子或钳子处理；
(17) 使用消毒剂充分浸湿吸附棉片，用浸湿的吸附棉片擦拭生物安全柜内的其他物品和生物安全柜内壁、工作表面及前视窗的内侧，等待30分钟确保消毒剂充分作用；
(18) 将吸附棉片、外层手套转移到医疗废物垃圾袋，袋口缠绕化学指示胶带，再放入泄漏处理套件桶，盖上盖子，挂医疗废物标签，等待高压蒸汽灭菌；
(19) 使用清水冲洗干净残留在柜内的消毒剂，避免消毒剂腐蚀生物安全柜；
(20) 处置完成后，将现场处置情况汇报给现场指挥部；
(21) 现场指挥应进行评估，评估内容包括：现场突发紧急情况已经得到有效控制，安全风险已经消除或控制在可接受的范围内；应急响应任务已经完成；应急资源已经充分使用或不再需要使用；应急响应期间已经完成必要的信息收集、评估和报告；评估合格后，宣布响应结束；
(22) 脱下个人防护用品，消毒清洁手部（注意避免皮肤交叉感染）；
(23) 清理时所使用的全部材料（包括个体防护用品）按医疗废物处理，放入医疗废物垃圾袋，灭菌后将生物废物转移至生物废物暂存区。
（三）离心机内泄漏的处理
1. 如果在离心期间发生离心管破裂导致泄漏，不应打开离心机盖，立即关机并切断离心机电源；
2. 如果打开离心机盖后发现泄漏，应立即小心关闭离心机盖；
3. 在离心机前张贴“生物泄漏，不可使用”的警示标识，标识上应注明泄漏发生的时间；
4. 在安全的位置打电话给学校保安控制中心（88330110），向实验室健康与环境处（88339099）报告并寻求援助，并做好皮肤洗消。事发现场人员同时需向其上级主管报告，并逐级上报事发单位负责人。事故上报的内容包括：事故发生单位概况；事故发生的时间、地点及事故现场情况；事故的简要经过；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的财产损失；已经采取的措施；其他应当报告的情况；
5. 保持离心机盖关闭，静置至少30分钟，疏散周围人员，事发现场人员应与泄漏离心机保持一定安全距离，同时保持泄漏离心机在视线范围内，防止他人打开该设备；如有可能，在安全区域等待并协助应急小组或协助疏散实验室人员，保持电话畅通；
6. 保安控制中心收到报告时，应至少派2名应急值班人员立即赶到现场，报告至实验室健康与环境处；实验室健康与环境处接报后，将事故报告至实验室安全工作组组长/副组长，工作组组长/副组长或现场处置组宣布启动应急预案，通知各应急工作组赶赴现场，进行现场应急处置；
7. 各小组到达现场后，应成立现场指挥部，与事发现场人员了解事故详细信息，讨论应急处置流程，协调相关物资，组织现场处置；
8. 疏散警戒组到达现场后，继续组织人员有序疏散，进行警戒隔离，防止无关人员进入；
9. 医疗救护组到达现场后，可根据实际情况对伤者进行初步处置与转运；
10. 现场处置组到达现场后，根据涉及的危害等级，选择并穿戴合适的个人防护用品（如连身防护服、手套、鞋套、头套、呼吸防护用品等）；
11. 现场处置组的处置人员应至少为2人，携带合适的应急物资，至少等候30分钟让气溶胶沉降，才能进入泄漏区域；
12. 处置人员进入现场后应首先评估周围环境是否安全，消除任何不安全或者可能影响现场处置的因素；
13. 缓慢打开离心机盖，将非腐蚀性消毒剂喷洒在离心机转子与机盖内侧，等待30分钟；
14. 生物安全柜台面铺一层吸附垫，小心将转子转移到生物安全柜内，浸泡在非腐蚀性消毒剂内，建议浸泡60min以上；
15. 使用镊子小心将离心管及碎片转移到锐器盒中，等待后续灭菌；
16. 将泄漏物、吸附棉片、外层手套转移到医疗废物垃圾袋，袋口缠绕化学指示胶带，再放入泄漏处理套件桶，盖上盖子，挂医疗废物标签，等待高压蒸汽灭菌；
17. 处置完成后，将现场处置情况汇报给现场指挥部；
18. 现场指挥应进行评估，评估内容包括：现场突发紧急情况已经得到有效控制，安全风险已经消除或控制在可接受的范围内；应急响应任务已经完成；应急资源已经充分使用或不再需要使用；应急响应期间已经完成必要的信息收集、评估和报告；评估合格后，宣布响应结束；
19. 脱下个人防护用品，消毒清洁手部（注意避免皮肤交叉感染）；
20. 清理时所使用的全部材料（包括个体防护用品）按医疗废物处理，放入医疗废物垃圾袋，灭菌后将生物废物转移至生物废物暂存区。
四、注意事项
1. 为防止人员进入泄漏区域，可在入口处放置标识，说明事故类型、涉及物质、事故发生时间以及进入该区域前的联系人姓名。
2. 人员处置过程中注意手部消毒。
3. 如果泄漏发生在开放式实验室，处置方法取决于泄漏的性质和规模。使用适当的消毒剂浸泡该区域或使用化学消毒剂蒸熏整个房间进行除污。
4. 如果泄漏涉及放射性生物危险物质或致癌生物危险物质，根据生物危害和放射性危害的相关风险评估，修改处置程序。处置可能会需要特殊的处理设备或试剂。
5. 人员发生生物危险物质暴露的应立即停止工作。根据发生暴露的情况处理：
(1) 吸入/食入生物危险物质，按程序退出实验室；
(2) 如果皮肤或黏膜暴露，用清水冲洗15分钟以上，按程序退出实验室；
(3) 如果受伤，脱掉受污染衣物，挤出伤口污血，用清水冲洗伤口，用消毒液涂抹消毒，包扎伤口（厌氧微生物感染不包扎伤口），按程序退出实验室；
完成上述步骤后，立即打电话给学校门诊（15360608120）或医疗急救（120）寻求援助，告知暴露的生物危险物质信息（如名称、暴露量及暴露方式）寻求医疗援助。

