附录1实验室内压力容器异常情况
现场处置方案

1、 事故风险描述
科研楼内的部分实验室存在高压灭菌锅，带压液氮杜瓦罐等压力容器，介质泄漏，超温超压，异常运行等都可能导致安全事故的发生。

2、 [bookmark: OLE_LINK25]应急工作职责
1. 现场指挥
工作任务及职责：负责现场应急处置的指挥、决策，向上汇报险情，并传达指令。
2. 应急工作组
根据实际需要迅速开展现场处置、通讯联络、疏散引导、安全警戒、应急救援及后勤保障等各项工作。应急工作组成员与具体职责参考《香港科技大学（广州）实验室特种设备专项应急预案》的内容。
3. 事发现场人员
根据响应等级进行现场处置或协助应急工作组进行应急救援。

3、 应急处置
一级响应
1. 事发现场人员应警示同实验室其他人员立即疏散。
1. 现场人员在确保自身安全的前提下采取必要的紧急措施，随后移动至安全区域，拨打8833 0110报告给消防控制中心，消防控制中心接警后，应立即拨打8833 9099报告给实验室健康与安全处，实验室健康与安全处接警后报至实验室安全应急指挥部组长或副组长。实验室安全应急指挥部组长或副组长应根据事态的严重程度，决策是否报告给校园应急指挥部。
1. 实验室安全应急指挥部组长或副组长通知各应急小组前往事故现场，成立现场指挥部，对事故处置进行沟通讨论。
1. 由现场处置组对事故现场进行处理，通讯联络组负责现场的通信协调，疏散警戒组对受影响区域人员的应急疏散，后勤保障组对现场设施进行抢险，医疗救护组对受伤人员进行紧急救护；协调有关医疗机构，对受伤人员实施紧急医疗救援，特别是做好受伤人员的安抚和心理干预工作。
1. 对于不同事故类型的现场处置方式如下：
（1） 高压灭菌锅超温、超压
1 现场人员立即触发设备急停按钮使灭菌器停止运行，关闭电源，关闭蒸汽供应阀门。
2 保证安全的情况下可戴上防烫手套手动提起安全阀的手柄进行排气泄压，泄压至安全范围内，排查危险因素，该故障灭菌器暂停使用并张贴“灭菌器故障，需暂停使用”标识。
3 上报并维修工程师进行维修；
4 疏散警戒组对现场进行警戒隔离。
（2） 实验室内液氮杜瓦罐气体压力升压过快
1 当发现气体压力升压过快时，应先确认结霜位置。
2 杜瓦罐的顶部或中下部结霜是使用过程中的正常现象；若杜瓦罐的中部结霜或有平均“冒汗”现象，另发现气瓶顶部阀门及管道出现结霜，且伴随泄漏声音，现场人员应先佩戴四合一探测器，防护面屏，护目镜及耐低温手套，对阀门进行关闭。
3 若阀门被冻住无法关闭，可尝试使用常温水或热风机化霜后（使用常温水浇灌时，应注意采取保护措施，防止实验室积水或水和电气设备接触），关闭对应阀门。若现场氧气浓度报警器报警，应触发现场EV（如有），立即疏散，现场处置人员（双人）应佩戴SCBA和防冻手套开展处置。
4 若阀门仍无法关闭，应进行人员疏散和设备报修。
5 疏散警戒组对现场进行警戒隔离。
（3） 实验室内液氮杜瓦罐液氮泄漏（液态氮）
①如果出现液相阀泄漏，现场处理人员应佩戴四合一探测器，穿戴防冻服，防护面屏，护目镜，防冻手套，用常温水解冻后关闭阀门。
②若现场氧气浓度报警器报警，应立即疏散，现场处置人员（双人）应佩戴SCBA和防冻服，防冻靴，防冻手套开展处置。

二级响应
1. 高压灭菌锅安全附件异常
（一）发现运行过程中蒸汽压力表、灭菌器仪表附件损坏、变形；运行过程压力表与设备数字屏幕显示不一致；门封变形老化漏气；安全阀失灵阀门不能自动打开排气时。
（二）现场人员立即触发设备急停按钮使灭菌器停止运行，关闭电源，关闭蒸汽供应阀门，上报并通知工程师过来维修。

三级响应
1.灭菌锅停水、停压缩空气的应急处理：
（一）接到停水或停压缩空气通知后，灭菌区人员在停水或停压缩空气时间段内，暂停设备的运行；
（二）突然停水或突然停压缩空气，立即拍“紧急停止按钮”，停止灭菌运行；上报并联系供水供压缩空气部门查明原因；
（三）恢复供水或压缩空气后，灭菌失败的物品进行重新灭菌。

2. 停电及突然停电应急处理：
（一）接到停电通知后，灭菌区人员在停电时间段内，暂停设备的运行，关掉灭菌器电源开关及总电闸；
（二）突然停电时，关掉灭菌器电源开关及总电闸，上报并联系供电部门查明原因；
（三）恢复供电后，检查灭菌器是否正常，查看灭菌器的情况，重新开启灭菌器，灭菌失败的物品进行重新灭菌。

3. 实验室内液氮杜瓦罐出气压力不足
（1） 在使用过程中，若杜瓦罐内仍有充足余气，但出气压力不足时（0-0.3Mpa）。
（2） 应先检查增压阀，确认增压阀是否处于打开状态？若未打开，则应打开增压阀，观察15-30分钟压力是否有增高，如升高即为正常，若压力仍不足，则停用报修。

4.  实验室内液氮杜瓦罐结霜
（一）使用过程中，气瓶顶部阀门或管道出现结霜时，应先确认结霜位置，再用常温水或热风机化霜（使用水浇灌时，应注意采取保护措施，防止实验室积水或水和电气设备接触），最后关闭对应阀门。
（二）若阀门仍无法关闭，应停止使用，及时报修。

